## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι των 28 λίτρων (28lt). | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Το εξωτερικό περίβλημά του να είναι συμπαγές και κατασκευασμένο από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| To εσωτερικό των θαλάμων του να είναι συμπαγές και κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Οι μεντεσέδες του να είναι άριστης ποιότητας και το κλείσιμο της πόρτας στεγανό, ώστε να εξασφαλίζεται αμελητέα απώλεια θερμότητας. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει τέσσερις (4) θαλάμους αποστείρωσης, με χωρητικότητα επτά (7) λίτρα ο καθένας. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει δυνατότητα ανάπτυξης θερμοκρασίας στο θάλαμο έως και +200 οC. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει όλα τα εξαρτήματά του πιστοποιημένα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-61010. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει θερμόμετρο ένδειξης της εσωτερικής θερμοκρασίας. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει χρονοδιακόπτη 0-120 λεπτών. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Η ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας από τους +20 οC στους +200 οC να μην είναι μεγαλύτερη από 60 λεπτά. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει δύο (2) διμεταλλικούς θερμοστάτες ασφαλείας, άριστης ποιότητας και ακρίβειας, με λυχνία LED. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθετει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, ύπαρξης τάσης δικτύου, και υπέρβασης της προρρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει εγγύηση ενός (1) έτους. | Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι Κλίβανος Αποστείρωσης Θερμού Αέρα (ξηρής αποστείρωσης) των 28 λίτρων (28lt), Gimette 28, ή αντίστοιχος. | Ναι |  |  | EOL