## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Το σύστημα διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού να διαθέτει: 1. Ηλεκτρικό διεγέρτη συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2. Μονάδα πολυκάναλης οξυγονομετρίας ιστών με πλέγμα αισθητήρων με ιμάντες για μέτρηση οξυγονομετρίας στους μύες του σώματος. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 3. Το λογισμικό του συστήματος να είναι συμβατό με λογισμικό που συνδυάζει δεδομένα φασματογραφίας εγγύς υπέρυθρου συνεχούς καταγραφής κύματος στον εγκέφαλο (FNIRS) και διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 4. H μονάδα πολυκάναλης οξυγονομετρίας ιστών με πλέγμα αισθητήρων με ιμάντες να μετράει τις αλλαγές συγκέντρωσης της οξυαιμοσφαιρίνης, δεοξυαιμοσφαιρίνης και ολικής αιμοσφαιρίνης στους μύες του σώματος. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5. Η μονάδα οξυγονομετρίας ιστών να είναι απόλυτα φορητή και τηλεμετρική με εμβέλεια έως και 100 μέτρα χωρίς την χρήση καλωδίων για την επικοινωνία με τον κεντρικό σταθμό συλλογής δεδομένων για να μπορεί να γίνει χρήση του σε αθλητές κατά την άσκηση. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 6. Η μονάδα οξυγονομετρίας ιστών να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 6.1. 8-κάναλια φασματογραφίας εγγύς υπέρυθρου συνεχούς καταγραφής κύματος σύμφωνα με το τροποποιημένο (modified) νόμο Lambert-Beer. 6.2. 8 διόδους εκπομπής φωτός, ο καθένας με 2 μήκη κύματος. 6.3. 2 φωτοδιόδους με προστασία από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. 6.4. Να υπάρχει δυνατότητα για ρύθμιση των αποστάσεων των οπτοδίων σε 25, 30, 35 ή 40 χιλιοστά. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7. Να έχει συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο από 240γρ. συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, για να παρέχει την φορητότητα που απαιτείται κατά την άσκηση. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 8. Να διαθέτει 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και η διάρκεια της κάθε μπαταρίας -τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης- να είναι >6 ώρες με μία φόρτιση. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 9. Να έχει ρυθμό δειγματοληψίας των δεδομένων 50Hz με 16bit ανάλυση. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 10. Να μην επηρεάζει με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές άλλα συστήματα ΗΕΓ, ΗΚΓ ή ΗΜΓ. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 11. Να διατίθεται με υπολογιστή – μονάδα ανάλυσης με προ-εγκατεστημένο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων κατάλληλο για την επικοινωνία και την επεξεργασία των δεδομένων που παράγει το σύστημα οξυγονομετρίας ιστών. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 12. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας να είναι συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 10. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 13. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας ιστών να είναι αποκλειστικό λογισμικό NIRS που χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, προβολή σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση όλων των απαραίτητων δεδομένων του συστήματος. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 14. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας ιστών να μπορεί να διαχειριστεί, να καταγράψει και να συγχρονίσει δεδομένα που προέρχονται από πολλές συμβατές συσκευές οξυγονομετρίας του ίδιου κατασκευαστή με την χρήση ενός μόνο λογισμικού. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 15. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας ιστών να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 15.1. Καταγραφή και συλλογή δεδομένων. 15.2. Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων δεδομένων. 15.3. Εξαγωγή σε Microsoft Excel, XML, EDF ή αρχείο κειμένου. 15.4. Εισαγωγή και κλιμάκωση δεδομένων που αποκτήθηκαν μέσω προαιρετικών αναλογικών καναλιών εισόδου. 15.5. Εισαγωγή αρχείων δεδομένων που συλλέγονται με άλλα όργανα. 15.6. Επανάληψη δειγματοληψίας δεδομένων. 15.7. Φιλτράρισμα δεδομένων χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους φίλτρων. 15.8. Υπολογισμός μέσης τιμής , τυπικής απόκλισης και παλινδρόμησης. 15.9. Υπολογισμός διαφορών μεταξύ επιλεγμένων χρονικών πλαισίων. 15.10. Υπολογισμός κατανάλωσης οξυγόνου, ροής αίματος, φλεβικού και αρτηριακού κορεσμού. 15.11. Υπολογισμός μέσων όρων (μπλοκ) ερεθισμάτων (για λειτουργικές μελέτες NIR), συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας αφαίρεσης τάσης. 15.12. Δημιουργία συμβάντων από εξωτερικές εισόδους. 15.13. Προετοιμασία δυσδιάστατων γραφημάτων. 15.14. Προετοιμασία βίντεο των δυσδιάστατων γραφημάτων, π.χ. για παρουσιάσεις. 15.15. Σύγκριση ίχνους. 15.16. Εξαγωγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και εκτός σύνδεσης, σε λογισμικά ανάλυσης δεδομένων (π.χ. Matlab). 15.17. Δυνατότητα συγχρονισμού με άλλα λογισμικά και συσκευές. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
16. Να διαθέτει 2 επιπλέον άδειες λογισμικού για την χρήση του λογισμικού σε 2 επιπλέον υπολογιστές.
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL