## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Σύστημα υγρής χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου που να προσφέρεται ως πλήρες σύστημα και ενιαίο σύστημα και να αποτελείται από τα παρακάτω: | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι
| Α. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας που συνοδεύεται από αντλία υγρής χρωματογραφίας δύο διαλυτών, το απαραίτητο απαερωτή, αυτόματο δειγματολήπτη και θερμοστάτη στηλών με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ανλία Υγρής Χρωματογραφίας: | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Nα έχει περιοχή ροών : 0.0001 ml/min – 3ml/min (για πίεση 10 – 660 bar) και 3.0001 – 5 mL/min (εύρος πίεσης 10 – 440 bar) | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ακρίβεια ροής: ±1% ή ±2 μl/min (σε ροή από 0.01 – 3ml/min και πίεση 10-400 bar) και ±2% ή ±2 μl/min (σε ροή από 0.01 – 3mL/min και πίεση 400-600 bar) | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Επαναληψιμότητα: RSD <0.06% | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Εύρος πίεσης: 10-660 bar | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Βήμα ρύθμισης πίεσης (10-600 bar): 1 bar | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ακρίβεια πίεσης: ±10% ή 15 bar | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να εχει ικανότητα λειτουργίας βαθμιδωτής έκλουσης δύο διαλυτών με ανάμιξη σε υψηλή πίεση. Να συνοδεύεται από κατάλληλη βαλβίδα για επιλογή από τέσσερις συνολικά διαλύτες | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Λειτουργία gradient: γραμμική και με βήματα, με ακρίβεια συγκέντρωσης ±0.5% και ρύθμιση ροής από 0.0001 – 5 ml/min | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να συνοδεύεται από απαερωτή πέντε καναλιών | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Αυτόματος Δειγματολήπτης | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει δυνατότητα φόρτωσης και έγχυσης του δείγματος σε διάφορους όγκους | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Εύρος όγκου έγχυσης: 0.1 - 50 μL (0.1 - 0.9 μL με βήμα 0.1 μL increments, 1 - 50 μL με βήμα 1 μL) | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει χωρητικότητα /επιλογές δειγματοφορέων: i. 100 θέσεις τουλάχιστον για φιαλίδια 1.5ml, ii. 192 θέσεις για 2 x 96-well microtitre plate | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Επαναληψιμότητα όγκου έγχυσης: RSD ≤ 0.3% (για 10 μL έγχυση) | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Aκρίβεια όγκου έγχυσης: ±1% | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Η επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (Carry over) να είναι μικρότερη από 0.005% | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 660 bar | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Θάλαμος Θερμοστάτησης Στηλών | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει περιοχή θερμοστάτησης από 10⁰C κάτω από η θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 85⁰C | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Επαναληψιμότητα θερμοκρασίας: ±0.1⁰C | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 5 στήλες των 30cm | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Β. Σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας (Τριπλό Τετράπολο) | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Το σύστημα να είναι επιτραπέζιο και να συνοδεύεται από εξωτερική μηχανική αντλία (roughing pump) | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει πηγή ιονισμού υπό γωνία 90⁰ ως προς την οπή εισαγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαρότητα και η συνεχής λειτουργία του αναλυτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να φράζει από ουδέτερα σωματίδια και παρεμποδίσεις. | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Η πηγή να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της οπής που να εμποδίζει τα ουδέτερα σωματίδια από το να εισέρχονται στον αναλυτή . Θα πρέπει να είναι απλό στον σχεδιασμό και να μην απαιτεί συχνή συντήρηση ή ανταλλακτικά/αναλώσιμα για την λειτουργία του | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει διπλή πηγή ιονισμού με δυνατότητα εναλλαγής των δύο τεχνικών ιονισμού ESI & APCI, με αυτόματη αναγνώριση των ακίδων (probes) που χρησιμοποιούνται και σύστημα ασφαλείας για χρήση της σωστής ακίδας με την σωστή μέθοδο. Η αλλαγή να γίνεται από τον χρήστη χωρίς χρήση εργαλείων | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θερμαντικά με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, αυτοκαθαριζόμενα | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Η πηγή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 100% υδατικό δείγμα έως 100% οργανικό | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Η πηγή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κυκλοφορίας του αέρα για προστασία επιμόλυνσης από τον αέρα του εργαστηρίου | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι παροχές αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος της πηγής θα πρέπει να σταματούν αυτόματα σε περίπτωση απομάκρυνσης της πηγής από το σύστημα | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Στην περίπτωση του Ιονισμού με Ηλεκτροψεκασμό ESI (ElectroSpray Ionization) θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) Συμβατότητα με ροές από 5 μl/min έως τουλάχιστον 3000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split) (β) Δυνατότητα ρύθμισης τΑυτόματη αναγνώριση και πλήρης έλεγχος από το λογισμικόου αερίου εκνέφωσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους 750οC και πίεση από 0 έως 90psi (γ) Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης έλεγχος από το λογισμικό | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Στην περίπτωση του Χημικού Ιονισμού Ατμοσφαιρικής Πίεσης, APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) θα πρέπει.να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) Συμβατότητα με ροές από 50 μl/min έως τουλάχιστον 3000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split) (β) Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας αποδιαλύτωσης από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι τους 750οC (γ) Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης έλεγχος από το λογισμικό | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο αναλυτής μάζας θα πρέπει να έχει λειτουργία τριπλού τετραπόλου με κυψελίδα συγκρούσεων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης τύπων όπως: • Επιλογή ενός ιόντος (SIM) • Σάρωση μαζών (MS) • Σάρωση μαζών (MS/MS) με δυνατότητες: i.MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και σάρωση μαζών (Product Ion Scan) ii.MS/MS με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος. iii.MS/Ms με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και σάρωση θραυσμάτων (Neutral Loss Scan / Gain Scan) iv.MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος (Multiple Reaction Monitoring/MRM) | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Περιοχή σάρωσης m/z: 5-2000 | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ελάχιστος χρόνος κατακράτησης (dwell time) σε λειτουργία MRM: ≤ 1 msec | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Δυνατότητα ταχύτητας σάρωσης: έως 12.000 Da/sec | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Αλλαγή πολικότητας: ≤ 50 msec | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| To σύστημα κενού πρέπει να αποτελείται από κατάλληλη/ες αντλία/ες, αερόψυκτες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο ανιχνευτής να είναι ηλεκτρονικός με δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής της πολικότητας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει γραμμική περιοχή μαζών πέντε τάξεων μεγέθους | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM (θετική πολικότητα και πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό) για 1 pg ρεζερπίνης (μετατροπή από m/z 609 σε m/z 195) να είναι S/N >100.000:1, υπολογισμός βασισμένος στην τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον σημείων θορύβου και για διαχωριστική ικανότητα 0.7 ± 0.1 amu στο FWHM | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM (αρνητική πολικότητα και πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό) για 1 pg χλωραμφενικόλης (μετατροπή από m/z 321 σε m/z 152) να είναι S/N >100.000:1, υπολογισμός βασισμένος στην τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον σημείων θορύβου και για διαχωριστική ικανότητα 0.7 ± 0.1 amu στο FWHM | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Γ. Σύστημα ελέγχου λειτουργίας, συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας αποτελεσμάτων | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 1. Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από Έγρχωμη Επίπεδη Οθόνη τουλάχιστον 27 ιντσών και Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τα παρακάτω χαρακτηριτικά: Επεξεργαστή τουλάχιστον i7 ή ισοδύναμο, Μνήμη 32GB Ram, Δύο σκληρούς δίσκους έναν ΗDD 2TB και έναν SSD 256 ή ανώτερο, 8X DVD+/- RW Slimline, Λειτουργία σε Windows 10 IoT Enterprise 64 bit, Ποντίκι και πληκτρολόγιο, | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2. Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό με τα παρακάτω χρακτηριστικά: | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο και τη δυνατότητα δημιουργίας διαχειριστών ή/και απλών χρηστών | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι τελευταίας έκδοσης και να προγραμματίζει και ελέγχει την λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων του συστήματος δηλ. του χρωματογράφου, του φασματογράφου μάζας, του εκτυπωτή, κλπ | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να δύναται να ελέγξει πλήρως συστήματα υγρής χρωματογραφίας του ίδιου κατασκευαστή αλλά και άλλων εμπορικά διαθέσιμων | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με ικανότητα Multi-Tasking | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης κάθε ξεχωριστού πειράματος, στην περίπτωση πολλαπλών πειραμάτων | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Το λογισμικό να έχει δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών σάρωσης και μορφών ολοκλήρωσης, όπως: i) Full scan και selected ion MS σε Q1 και Q3, ii) product ion scan, iii) precursor ion scan, iv) neutral loss ή gain scan, v) Multiple reaction monitoring (MRM), vi) Scheduled MRM (sMRM). | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να δύναται να ταυτοποιήσει και να ποσοτικοποιήσει τους μεταβολίτες σε ένα μόνο πείραμα | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των παραμέτρων στις περιπτώσεις ποσοτικών προσδιορισμών | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να μπορεί να μεταφέρει απευθείας δεδομένα σε δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας, όπως π.χ. αυτά του MS office | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Δ. Αντλία Αζώτου | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Το σύστημα HPLC-MS-MS να συνοδεύεται από γεννήτρια Αζώτου/αέρα (N2: 60 l/min / Air: 100 l/min) καθαρότητας κατάλληλης για παροχή σε LC-MS/MS. Η Γεννήτρια Αζώτου θα πρέπει να συνοδεύεται από εξωτερικό εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή oil-free ικανό να υποστηρίξεια την ανωτέρω γεννήτρια, κατάλληλο αερόψυκτο ξηραντή ψυκτικoύ τύπoυ και αερoφυλάκιo χωρητικότητας 240 λίτρων. Η γεννήτρια θα πρέπει να είναι ικανή να τροφοδοτήσει και δεύτερο σύστημα Φασματομετρίας μάζας. | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Σύστημα υγρής χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου που να προσφέρεται ως πλήρες σύστημα και ενιαίο σύστημα και να αποτελείται από τα παρακάτω: | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση και εκπαίδευση στην λειτουργία του συστήματος συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών καθώς και επιστημονική υποστήριξη σε ανάπτυξη εφαρμογών | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001. | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να μπορεί να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, αναλώσιμα και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 7 έτη | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς στον συγκεκριμένο προσφερόμενο εξοπλισμό. | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα από ειδικούς υποστήριξης εφαρμογών, μόνιμα απασχολούμενους στην εταιρεία | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | Πλήρες Σύστημα HPLC-MS-MS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL