## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι
Εξοπλισμός ενδοσκοπίων ο οποίος αποτελείται:
| Α. Μονάδα επεξεργαστή κάμερας υψηλής ανάλυσης, μαζί με την κάμερα υψηλής ανάλυσης για χρήση άκαμπτων ενδοσκοπίων, με δυνατότητα σύνδεσης εύκαμπτων video-ενδοσκοπίων και δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής φωτογραφιών και video | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να είναι τελευταίας γενιάς, με απεικόνιση FULL HD 1080p, σε format 16:9. H κεφαλή να διαθέτει αισθητήρα 3-chip φυσικής λήψης 1920 x 1080 pixels, προοδευτικής σάρωσης (progressive scan). | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας για τη βελτίωση της ενδοσκοπικής εικόνας με περισσότερη λεπτομέρεια για καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση, όπως ομογενοποιημένο φωτισμό, σύστημα διαφοροποίησης των ιστών και αναγνώρισης και διάκρισης των πιο λεπτών δομών ιστού. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να έχει τη δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ των φιλτραρισμένων εικόνων και της φυσικής εικόνας από την κεφαλή της κάμερας και να έχει δυνατότητα παράλληλης προβολής φυσικής εικόνας σε αντιπαραβολή με τη φιλτραρισμένη εικόνα για άμεση σύγκριση. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της εικόνας (PIP) για παράλληλη παρακολούθηση εικόνων από δύο διαφορετικές πηγές σε περιπτώσεις υβριδικών τεχνικών π.χ. ενδοσκόπηση με εύκαμπτο & με άκαμπτο, οι οποίες να καταγράφονται ταυτόχρονα & ανεξάρτητα από το παρεχόμενο καταγραφικό. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής μέσω USB θυρών στην εμπρόσθια όψη για την καταγραφή φωτογραφιών και βίντεο σε ανάλυση FULL HD 1920x1080. Να παρέχει ένδειξη στο μόνιτορ για το ποσοστό της μνήμης που χρησιμοποιήθηκε στο συνδεμένο αποθηκευτικό μέσο. Η καταγραφή να δίνει την δυνατότητα καταχώρησης δημογραφικών και άλλων στοιχείων μέσω παρεχόμενου αδιάβροχου ιατρικής κλάσης (MDD) πληκτρολογίου και να παρέχει κρυπτογράφηση (συμβατή με GDPR). | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους: 2x DVI-D και 3G-SDI | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει τεχνολογία φθορίζουσας απεικόνισης βασισμένη στην εκπομπή φωτός με μήκος κύματος κοντά στο υπέρυθρο (NIR –Near Infrared). | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής τόσο ενδοσκοπικά όσο και σε περιπτώσεις ανοιχτού χειρουργικού πεδίου με την προσθήκη ειδικά διαμορφωμένου εξωσκοπίου απεικόνισης 2D, το οποίο να είναι κλιβανιζόμενο. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Η κεφαλή κάμερας να έχει βάρος μικρότερο από 280 g. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Η κεφαλή να διαθέτει προγραμματιζόμενα κουμπιά λειτουργιών και ενσωματωμένο φακό με οπτικό zoom. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Η κεφαλή να είναι εμβαπτιζόμενη & κλιβανιζόμενη σε κλίβανο αερίου (EO) και Sterrad. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να συνδέεται σειριακά με συσκευές όπως: πηγή ψυχρού φωτισμού, συσκευή πνευμοπεριτοναίου κλπ., ώστε οι παράμετροι λειτουργίας και τα μηνύματα ασφαλείας τους να απεικονίζονται στο μόνιτορ και οι βασικές ρυθμίσεις αυτών να ρυθμίζονται από την κάμερα. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να μπορούν να συνδεθούν εύκαμπτα video-ενδοσκόπια κτηνιατρικής χρήσης πολλαπλών λειτουργιών κατάλληλα για διαφόρους τύπους ενδοσκοπήσεων τόσο σε μικρόσωμα όσο και σε μεγαλόσωμα ζώα συντροφιάς | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει ανώτατη πιστοποίηση ηλεκτρικής προστασίας κλάσης CF. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Β. Οθόνη υψηλής ανάλυσης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να είναι έγχρωμο monitor 26 ιντσών τουλάχιστον τεχνολογίας LED backlight, με πιστή αναπαραγωγή της εικόνας, ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις 16:9 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να παρέχει εικόνα με ανάλυση 1920 x 1080. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα τουλάχιστον 800 cd/m2 και αντίθεση τουλάχιστον 1000:1. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να έχει ευρεία γωνία όρασης: 178°/178° (οριζόντια/κάθετα) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει ψηφιακές εισόδους: 2x DVI, 3G-SDI και αναλογικές τύπου S-Video και Composite | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να παρέχει την δυνατότητα εικόνας σε εικόνα ( PIP ). | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να είναι του ιδίου οίκου με την προσφερόμενη κάμερα για λόγους μεγιστοποίησης του αποτελέσματος. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Γ. Πηγή ψυχρού φωτισμού με καλώδιο μεταφοράς φωτισμού και ενσωματωμένη αντλία εμφύσησης αέρα και CO2 για τα εύκαμπτα video-ενδοσκόπια | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να είναι υψηλής απόδοσης φωτισμού, τεχνολογίας LED με δυνατότητα εμφύσησης CO2 και αέρα. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Όλες οι ρυθμίσεις να γίνονται μέσω οθόνης αφής στην πρόσοψη της συσκευής. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει δυνατότητα επιλογών εμφύσησης, όπως: μόνο CO2, μόνο αέρα και συνδυαστική εφαρμογή αέρα/CO2. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει ρύθμιση της ροής εμφύσησης σε 2 τουλάχιστον επίπεδα | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει εγγυημένη διάρκεια ζωής της λυχνίας περίπου 30.000 ώρες. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Η θερμοκρασία χρώματος είναι τουλάχιστον 6.400Κ για πιστή απόδοση των χρωμάτων. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να είναι χαμηλού θορύβου λειτουργίας. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης 1/CF. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να συνδέεται με την κάμερα ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος χειρισμός της από αυτή. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με φιάλη CO2 και με κεντρική παροχή CO2 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να περιλαμβάνεται καλώδιο οπτικών ινών μεταφοράς φωτισμού με διάμετρο 3,5 mm και μήκος 230 cm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να περιλαμβάνεται κατάλληλος προσαρμογέας για σύνδεση του καλωδίου μεταφοράς φωτισμού. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να περιλαμβάνεται σωλήνας υψηλής πίεσης για σύνδεσης με φιάλη CO2 μήκους 1m περίπου. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Δ. Σετ video-ωτοσκοπίου με λαβίδες και κυτίο αποθήκευσης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να χρησιμοποιείται για εξέταση του μέσω και έξω ωτός. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να έχει διάμετρο 5 mm και μήκος 8,5 cm με ενσωματωμένο κανάλι εργασίας 5 Fr. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να διαθέτει τριπλή γέφυρα με κάνουλες για ταυτόχρονη χρήση εργαλείων και έγχυση ή αναρρόφηση. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να είναι κλιβανιζόμενο. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να περιλαμβάνονται: εύκαμπτη λαβίδα βιοψίας και σύλληψης ξένων σωμάτων. Να έχουν οβάλ σιαγόνες διπλής δράσης, διάμετρο 5 Fr και μήκος 34 cm. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Να συνοδεύεται από πλαστικό κυτίο αποστείρωσης και αποθήκευσης με διαστάσεις 26 x 23 x 6,5 cm. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση και εκπαίδευση στην λειτουργία του συστήματος συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών καθώς και επιστημονική υποστήριξη σε ανάπτυξη εφαρμογών | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
Να διαθέτουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC και να είναι πιστοποιημένα για ιατρική χρήση (MDD)
Όλα να είναι του ιδίου οίκου για λόγους ομοιογένειας, συμβατότητας και ασφαλούς χρήσης
| Να μπορεί να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, αναλώσιμα και ανταλλακτικά για τουλάχιστον 7 έτη | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς στον συγκεκριμένο προσφερόμενο εξοπλισμό. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα από ειδικούς υποστήριξης εφαρμογών, μόνιμα απασχολούμενους στην εταιρεία | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL