## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ PCR | Μόνο για εμφάνιση |  | Κείμενο |  | Όχι
| Να πρόκειται για θάλαμο εργασίας για PCR κατάλληλο για προ-ενίσχυση DNA σε ελεγχόμενο περιβάλλον που παρεμποδίζει τη μεταφορά (carry-over) DNA | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει εμπρόσθιο κάλυμμα και πλευρικά τοιχώματα από επεξεργασμένο γυαλί πάχους τουλάχιστον 6mm. Ο θάλαμος εργασίας να είναι 100% UV-ασφαλής | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να πρόκειται για παθητικό (χωρίς αερισμό) θάλαμο PCR | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Το πάνω μέρος του θαλάμου να είναι από βαμμένο ατσάλι | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο για μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Να διαθέτει βοηθητικό ράφι | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Μόλις ο χειριστής κλείσει το μπροστινό παράθυρο να ξεκινά η διαδικασία UV-εξουδετέρωσης. Ο χρόνος λειτουργίας των λυχνιών UV να ελέγχεται από χρονοδιακόπτη. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Ο χρονοδιακόπτης να είναι τουλάχιστον 60min με δυνατότητα ρύθμισης ανά 1min | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αν η λυχνίες φωτισμού φθορισμού θα ανοίξουν με το άνοιγμα του μπροστινού παραθύρου ή με το σβήσιμο των λυχνιών UV | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις λάμπες UV των 15W | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Να διαθέτει ψηφιακό μετρητή χρόνου για τις λυχνίες UV με μνήμη του τελευταίου σημείου ρύθμισης (setpoint) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Οι διαστάσεις να είναι μέγιστο (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος): 660 Χ 550 Χ 750mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Να διαθέτει φωτισμό τουλάχιστον 600lux | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50-60Hz | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Να είναι σύμφωνος με τις οδηγίες 89/392EC,89/336EC και EN61010-1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ PCR | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL