## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Μόνο για εμφάνιση |  | Κείμενο |  | Όχι
| - 12΄΄ Monitor (Βασική Σύνθεση) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Δυνατότητα χρήσης όλων των τύπων ηχοβόλων κεφαλών (Linear, Convex, Microconvex, Phased Array) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - 2η Αρμονική συχνότητα (Βασική Σύνθεση) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Τραπεζοειδής απεικόνιση σε όλες τις Linear ηχοβόλες κεφαλές (Βασική Σύνθεση) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Έως 25 sec προσωρινή μνήμη (cine loop) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Ενσωματωμένες μετρήσεις για παραγωγικά ζώα (Βασική σύνθεση) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Δυνατότητα έγχρωμου Doppler αγγείων | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Δυνατότητα φασματικής ανάλυσης της ροής του αίματος | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Δυνατότητα αποθήκευσης video | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Δυνατότητα αρχειοθέτησης σε μορφή Dicom | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth (Βασική σύνθεση) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Αυτονομία: 90 λεπτά πλήρους λειτουργίας, με δυνατότητα επέκτασης έως 6 ώρες | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Ηχοβόλος κεφαλή Microconvex με συχνότητες 6-10 MHz (Βασική Σύνθεση) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - ON Line UPS για την κάλυψή του | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| - Βάση στήριξης ζώνης για τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL