## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Φορητό χρωματόμετρο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| · Πεδίο μέτρησης διαμέτρου 50mm. Φωτισμός διάχυσης και 0ο οπτική γωνία μέτρησης. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Κεφαλή μέτρησης και επεξεργαστής δεδομένων. Κεφαλή με 6 φωτοκυψέλες από πυρίτιο για την ανίχνευση πρωταρχικών διεγειρόμενων τιμών για κόκκινο, πράσινο και μπλε φως. Ανεξάρτητη χρήση κεφαλής από επεξεργαστή. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Χρωματικές τιμές κατά Hunterlab, L a b, L C H, CIE94, XYZ, Yxy, Munsell, CMC, Lab 99, L C h 99, CIE 2000, CIE WI/TW (Illuminant D65 only), WI ASTM 313 (Illuminant C only), YI ASTM D1925(Illuminant C only), YI ASTM 313(Illuminant C only). Φορητό σύστημα για χρήση είτε στο πεδίο είτε στο εργαστήριο. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Μνήμη για 1000 σετ δεδομένων μετρήσεων στην κεφαλή και 1000 σετ στον επεξεργαστή (διατήρηση μετρήσεων στη μνήμη και μετά το πέρας της λειτουργίας). | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Δυνατότητα αποθήκευσης 20 βαθμονομήσεων (calibration) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Δυνατότητα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων και υπολογισμού τιμών μέσου όρου, μέγιστες και ελάχιστες. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Δυνατότητα αποθήκευσης 100 χρωμάτων αναφοράς. Πηγή φωτός λάμπα ξένου. Σταθερή παρέκκλιση χρωματικής διαφοράς 0,07. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C - 40°C και επίπεδο σχετικής υγρασίας μικρότερο από 85%. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Λειτουργία με μπαταρίες 4xΑΑΑ. Μετασχηματιστής για λειτουργία και με ρεύμα. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Λευκή πλάκα βαθμονόμησης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Καλώδιο σύνδεσης κεφαλής-επεξεργαστή δεδομένων. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Καπάκι προστασίας κεφαλής και λουράκι χειρός | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Φορητό χρωματόμετρο | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Δύο χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά μία προς μία και για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την Τεχνική τους Προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής σε κάθε προδιαγραφή | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL