Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Πιπέτα μεταβλητού όγκου, 2-20μl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πιπέτα μεταβλητού όγκου 2-20μl, με διαβάθμιση (increment) 0,2μl 2. 3. Να είναι ανθεκτική στην έκθεση σε UV | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι πλήρως αποστειρώσιμη στους 121°C. Να παραμένει λειτουργική και χωρίς ελαττώματα ακόμα και μετά από 100 κύκλους αποστείρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι ανθεκτική στην έκθεση σε UV | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να είναι κατασκευασμένη από υλικό που έχει ανθεκτικότητα σε αντιδραστήρια | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να απαιτεί ιδιαίτερα χαμηλές δυνάμεις πιπεταρίσματος | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να μην έχει μεταλλική κατασκευή για να είναι ελαφριά | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει απόρριψη ρύγχους μέσω ξεχωριστού κουμπιού(tip ejector) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο μηχανισμός ρύθμισης του όγκου να είναι θερμικά μονωμένος από το σώμα της πιπέτας για τη μείωση της επίδρασης της θερμότητας του χεριού στην ακρίβεια των μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η αντοχή τoυ τύπου των πιπετών να έχει δοκιμαστεί με τεστ τουλάχιστον 25.000 κινήσεων πιπεταρίσματος που ακολουθούνταν μετά από έλεγχο βαθμονόμησης και οι πιπέτες να έχουν παραμείνει εντός ανεκτών ορίων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η αντοχή του μηχανισμού ρύθμισης όγκου του τύπου πιπετών να έχει ελεγχθεί και αυτός να έχει παραμείνει άθικτος ακόμα και μετά από τουλάχιστον 90.000 κύκλους ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει πενταετή εγγύηση με εγγραφή στο διαδίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κάθε πιπέτα να ελέγχεται και να βαθμονομείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO8655 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει σήμανση CE και τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να διαθέτουν ISO9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |