Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Πιπέτες μεταβλητού όγκου 100-1000 μl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να είναι ελαφριά συμπαγής και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από αριστερόχειρες όσο και από δεξιόχειρες όσο και από κάθε τύπου χεριού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να ρυθμίζει πραγματικά με ένα χέρι τόσο τον όγκο όσο, το πιπετάρισμα (αναρρόφηση-άδειασμα) και την αποβολή του ρύγχους (Tip) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι ρυθμιζόμενη και τύπου S. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να είναι αποστειρώσιμη εξ ολοκλήρου στους 121°C σύμφωνα με DIN EN 285. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει QR κωδικοποίηση για πιστοποιητικά και έγγραφα της πιπέττας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει τεχνολογία εύκολης βαθμονόμησης (Easy Calibration) χωρίς εργαλεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η βαθμονόμησή της να είναι εύκολη και να είναι σύμφωνα με DIN EN ISO 8655-2. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να έχει προστασία της αλλαγής της ορισθείσας τιμής. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η οθόνη να είναι 4 ψηφίων και πάντοτε εμφανής για εύκολη ανάγνωση της ορισθείσας τιμής όγκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να υπάρχει χρωματικός κώδικας για την σωστή χρήση των ρυγχών. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να είναι ιδανική για βιολογική χρήση ιδίως στην χρήση ενζύμων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να έχει προστασία από UV ακτινοβολία. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο μηχανισμός (πιστόνι, σύστημα εκτίναξης) να έχει υψηλή αντοχή και προστασία κατά της διάβρωσης και οξείδωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να έχει μεγάλο κεντρικό κομβίο πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο άξονας να είναι λεπτός για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε σκεύη με στενούς λαιμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να διαθέτει κοινή άκρη-μύτη ώστε μπορεί να χρησιμοποιήσει και ρύγχη άλλων εταιρειών. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να έχει ακρίβεια συστηματικού σφάλματος (Α*) κατά τα πρότυπα DIN EN ISO 8655-2: στα 1000 μl …..≤ ± % 0.6 (6μl) στα 500 μl ……≤ ± % 0.8, στα 100 μl ……≤ ± % 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να έχει επαναληψιμότητα ή συντελεστή απόκλισης (CV) κατά τα πρότυπα DIN EN ISO 8655-2: στα 1000 μl …..≤ % 0.2 (2μl) στα 500 μl ……≤ % 0.3, στα 100 μl ……≤ % 0.6 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να έχει ακριβή ρύθμιση με αναλυτικότατη υποδιαίρεση. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η πιπέττα κατά την παράδοση να συνοδεύεται από: | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | o Πιστοποιητικό DE-M | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | o Πιστοποιητικό απόδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | o Βάση στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | o Γράσο σιλικόνης | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι καταξιωμένη στο χώρο της, να είναι σύμφωνη με τα διεθνή στάνταρτ και διαθέτει DIN EN ISO 9001, 14001, 50001. |  |  |  |
| 27 | Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει συσκευή ελέγχου της διαρροής επί τοις % και του ελέγχου της ακρίβειας μέτρησης των πιπεττών. |  |  |  |
| 28 | Ο ανάδοχος να διαθέτει ISO 9001, 14001, 13485 και Δ3(α)4822/2025 περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού επί ποινή απόρριψης. |  |  |  |
| 29 | ΕΓΓΥΗΣΗ: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών. | 2 |  |  |