Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Μικρή συσκευή μέτρησης σκληρότητας επιφάνειας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φορητό ψηφιακό σκληρόμετρο επιφανειών (portable hardness tester) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέθοδοι μέτρησης: Κατάλληλο για μετρήσεις σε διάφορες κλίμακες: Leeb (HL), και δυνατότητα μετατροπής σε HRB, HRC, HV, HB, HS | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εύρος μέτρησης: Ανάλογα με τη σκληρότητα: HRC: 20-70, HB: 90-650, HV: 80-940, HRB: 13-100, HS: 26-100 (ενδεικτικά) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ακρίβεια ± 6 HL (ή καλύτερη, ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ανάλυση (Resolution): 1 HL | NAI |  |  |
| 6 | Οθόνη: Ψηφιακή LCD με οπίσθιο φωτισμό, εμφανίζει σκληρότητα σε πολλαπλές κλίμακες, μέσο όρο μετρήσεων, αριθμό δοκιμών | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Μνήμη: Δυνατότητα αποθήκευσης ≥ 500 μετρήσεων | NAI |  |  |
| 8 | Διασύνδεση: USB ή Bluetooth για μεταφορά δεδομένων σε Η/Υ | NAI |  |  |
| 9 | Αισθητήρας / Ανιχνευτής: Ανθεκτικός, εναλλάξιμος, δυνατότητα χρήσης με διαφορετικούς τύπους probe (D, DC, G, C) | NAI |  |  |
| 10 | Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρίες ΑΑ/ΑΑΑ, διάρκεια λειτουργίας > 10 ώρες | NAI |  |  |
| 11 | Λειτουργία: Αυτόματη αναγνώριση προσανατολισμού (κάθετη/οριζόντια μέτρηση), Αυτόματη διόρθωση τιμών | NAI |  |  |
| 12 | Βαθμονόμηση: Παρέχεται με πρότυπο μπλοκ βαθμονόμησης (calibration block) | NAI |  |  |
| 13 | Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 0 - 40 °C, Υγρασία < 85% | NAI |  |  |
| 14 | Βάρος: Φορητό, μικρό μέγεθος (< 500 g με μπαταρία) | NAI |  |  |
| 15 | Συμμόρφωση: ASTM A956, DIN 50156 ή ισοδύναμα | NAI |  |  |
| 16 | Παρελκόμενα: Θήκη μεταφοράς, καλώδιο επικοινωνίας, μπλοκ βαθμονόμησης, φορτιστής/μπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης | NAI |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |