Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Σύστημα Αντίστροφης Όσμωσης με αντλία και Στήλη Απιονισμού Μικτής Κλίνης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Το σύστημα θα περιλαμβάνει 3 στάδια κατεργασίας (φίλτρο πολυπροπυλενίου 1 micron, προφίλτρο ενεργού άνθρακα, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 200 lt/ημέρα) και θα λειτουργεί με πίεση 3–6 bar, θερμοκρασία 5–35 °C και μέγιστη αλατότητα εισόδου 1.800 mg/lt. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σύνδεση εισόδου ½’’, παραγωγής ¼’’ και αποχέτευσης ¼’’. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το παραγόμενο νερό θα είναι χαμηλής αγωγιμότητας, χωρίς άλατα, βακτήρια, λοιπούς μικροοργανισμούς και χημικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συνοδεύεται από στήλη απιονισμού μικτής κλίνης, δοχείο πολυεστερικό ενισχυμένο με fiber glass, διαστάσεων 8’’x44’’, πίεσης λειτουργίας 10,5 bar, θερμοκρασίας 0–50 °C, με πληρωτικό υλικό ρητίνης μικτής κλίνης 20 lt, παροχή 150 lt/h και πτώση πίεσης 0,5–0,6 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συνδέσεις εισόδου/εξόδου ¾’’. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος και σε πλήρη λειτουργία από τον προμηθευτή, θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και πρωτόκολλο δοκιμής. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 μηνών για όλο τον εξοπλισμό και τους αυτοματισμούς, με διασφαλισμένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |