| ΕΙΔΟΣ: ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να είναι υψηλής απόδοσης υπερηχητικός καθαριστής με θέρμανση για χρήση σε εργαστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική υπερηχητική δεξαμενή ώστε να καθαρίζει σε βάθος με τη βοήθεια εντατικών φυσαλίδων σπηλαίωσης, ακόμη και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία των αντικειμένων που καθαρίζονται | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει κουμπί ελέγχου για την εύκολη ρύθμιση του χρόνου καθαρισμού και της θερμοκρασίας της δεξαμενής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει οθόνη που να εμφανίζει με σαφήνεια τον υπολειπόμενο χρόνο καθαρισμού και την τρέχουσα ρυθμισμένη και πραγματική θερμοκρασία του λουτρού | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία αποτροπής των στάσιμων κυμάτων στο πεδίο υπερήχων επιτυγχάνοντας ομοιόμορφο καθαρισμό | NAI |  |  |
| 6 | Να διαθέτει λειτουργία απαέρωσης , η οποία να μπορεί να ενεργοποιηθεί στην αρχή της διαδικασίας καθαρισμού, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτέλεσμα καθαρισμού των υπερήχων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να υπάρχουν διαθέσιμα ως αξεσουάρ αντίστοιχα καλάθια, καπάκια και συμπυκνώματα καθαρισμού και απολύμανσης για βέλτιστο συντονισμό του καθαρισμού με υπερήχους | NAI |  |  |
| 8 | Οι εσωτερικές του διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 240 x 140 x 100 mm και η συνολική του χωρητικότητα τουλάχιστον 3 λίτρα | NAI |  |  |
| 9 | Να διαθέτει δείκτη στάθμης | NAI |  |  |
| 10 | Να διαθέτει προειδοποιητικό σήμα όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία υπερβαίνεται με προειδοποιητική λυχνία LED | NAI |  |  |
| 11 | Να είναι κατασκευασμένο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 | NAI |  |  |
| 12 | Το πάχος της δεξαμενής υπερήχων να είναι τουλάχιστον 1 mm | NAI |  |  |
| 13 | Να έχει μέγιστη ισχύς υπερήχων 320 W | NAI |  |  |
| 14 | Συχνότητα υπερήχων 35 kHz | NAI |  |  |
| 15 | Ο χρήστης να μπορεί να ρυθμίσει τον χρόνο τουλάχιστον στα 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 λεπτά και να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας | NAI |  |  |
| 16 | Η θερμοκρασία να μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 20-80 ο C | NAI |  |  |
| 17 | Οι εξωτερικές του διαστάσεις να μη ξεπερνούν τα 260 x 160 x 250 mm | NAI |  |  |
| 18 | Βαθμός προστασίας περιβλήματος IP 33 | NAI |  |  |
| 19 | Να διαθέτει ce | NAI |  |  |
| 20 | Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας 12 ώρες μετά την τελευταία πληκτρολόγηση | NAI |  |  |
| 21 | Να διαθέτει λειτουργία προστασίας κατά της επιβράδυνσης του βρασμού | NAI |  |  |
| 22 | Να διαθέτει προστασία ξηρής λειτουργίας της θέρμανσης | NAI |  |  |
| 23 | Να διαθέτει μνήμη δεδομένων για 1 πρόγραμμα | NAI |  |  |
| 24 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για άμεση όσο και έμμεση κατεργασία με υπερήχους | NAI |  |  |
| 25 | Να διαθέτει εγγύηση 2 ετών | NAI |  |  |
| 26 | Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται σύμφωνα με ISO 9001, ISO 13485 | NAI |  |  |
| 27 | Ο προμηθευτής να συμμορφώνεται σύμφωνα με ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 και ΥΑ ΔΥ8Δ/Γ.Π ΟΙΚ/1348/2004 | NAI |  |  |
| 28 | Ο αντιπρόσωπος να καταθέσει έγγραφο συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό από την κατασκευάστρια εταιρία | NAI |  |  |
| 29 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |