| ΕΙΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 10Ν ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 1. Ψηφιακό δυναμόμετρο με ενσωματωμένη δυναμοκυψέλη για μετρήσεις δυνάμεων εφελκυσμού και θλίψης. 2. Να έχει μέγιστο εύρος μέτρησης το πολύ 10 N. 3. Να έχει αναγνωσιμότητα (d) τουλάχιστον 0.005 Ν. 4. Να έχει ανοχή (% της μέγιστης τιμής) τουλάχιστον 0.5%. 5. Να πραγματοποιεί μετρήσεις σε θερμοκρασία τουλάχιστον μεταξύ 10oC και 30oC. 6. Να πραγματοποιεί μετρήσεις σε σχετική υγρασία τουλάχιστον μεταξύ 15% και 80%. 7. Να φέρει γάντζο για υποστήριξη φορτίου. 8. Να έχει λειτουργία υπολογισμού μέσης τιμής. 9. Να έχει λειτουργία υπολογισμού μέγιστης τιμής. 10. Να έχει λειτουργία μνήμης. 11. Να έχει χρονικό διάστημα αδράνειας/αυτόματης απενεργοποίησης όταν λειτουργεί με μπαταρίες ή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ρυθμιζόμενο από 1 έως 60 min. 12. Να έχει θύρα RS-232 και θύρα USB. 13. H τάση εισόδου τροφοδοσίας να είναι 100 V – 240 V. 14. Η τάση εισόδου συσκευής να είναι τουλάχιστον 5 V 1000 mA. 15. Να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς. 16. Να περιλαμβάνει καλώδιο USB Type-C. 17. Να περιλαμβάνει τεχνικό φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης. 18. Να περιλαμβάνει τροφοδοτικό. 19. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) τεμάχια βιδών μήκους τουλάχιστον 8 mm και διαμέτρου τουλάχιστον 3 mm (τύπου Μ3) για την στερέωση του οργάνου σε πάγκους/βάσεις δοκιμών. 20. Να έχει χωρητικότητα μπαταρίας τουλάχιστον 1200 mAh 21. Να έχει μπαταρία τάσης τουλάχιστον 3.7 V. 22. Να έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χρόνο φόρτισης το πολύ 120 min. 23. Να διαθέτει οθόνη LCD που να δείχνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 24. Να δείχνει στην οθόνη βέλος που δηλώνει την φορά της δύναμης. 25. Να διαθέτει την επιλογή εκτύπωσης «PRINT» των αποτελεσμάτων για εξαγωγή περιεχομένου της μνήμης σε υπολογιστή ή εκτυπωτή. 26. Να έχει επιλογή μονάδας μέτρησης μεταξύ N, kg, lb. 27. Η συσκευή να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται μέσω On/Off πλήκτρου. 28. Να διαθέτει πλήκτρο «ZERO», το οποίο να χρησιμεύει α) για τον μηδενισμό της ένδειξης (λειτουργία ζύγισης με μηδενισμό / Tare), β) για τον μηδενισμό της μέγιστης τιμής (Peak), γ) για την αποθήκευση ρύθμισης (στην λειτουργία SET). 29. Να διαθέτει πλήκτρο «PEAK», το οποίο να χρησιμεύει α) για συνεχή μέτρηση κατά τη λειτουργία παρακολούθησης (Track mode), β) για καταγραφή μέγιστης τιμής κατά τη λειτουργία μέγιστης τιμής (Peak mode), γ) για την καταγραφή αυτόματης μέγιστης τιμής (Auto-peak mode): όπως η λειτουργία Peak, αλλά χωρίς λειτουργία ελάχιστου ορίου. 30. Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού ανώτερου και κατώτερου ορίου μέτρησης. Η συσκευή να συγκρίνει το αποτέλεσμα της μέτρησης με τις τιμές ορίων και να εμφανίζει το αποτέλεσμα μέσω LED (κόκκινο/πράσινο) και με ηχητικό σήμα. 31. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2015 ή καλύτερο και να είναι πιστοποιημένος με ISO 14001:2015 ή καλύτερο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |