Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Συσκευή ταχείας μεταφοράς πρωτεϊνών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να επιτρέπει την ολοκλήρωση της μεταφοράς πρωτεϊνών σε μεμβράνες εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) λεπτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιλαμβάνει το βασικό όργανο για τη μεταφορά μαζί με δύο τουλάχιστον κασέτες, καθεμία από τις οποίες να έχει ενσωματωμένα ηλεκτρόδια ανόδου και καθόδου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να συνοδεύεται από δικό της ενσωματωμένο ή αυτόνομο τροφοδοτικό ηλεκτρικού ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η καθεμία κασέτα να έχει χωρητικότητα προς μεταφορά είτε μίας πηκτής διαστάσεων 8.5 x 13.5 cm είτε μίας, είτε δύο πηκτών διαστάσεων 7.0 x 8.5 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | H κασέτα να κλείνει με ειδική ασφάλεια ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη μεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή στη μεμβράνη. | NAI |  |  |
| 6 | Να διατίθεται από τον κατασκευαστή της συσκευής τόσο μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με διάμετρο πόρων 0,2μm όσο και μεμβράνη PVDF με διάμετρο πόρων 0,2μm και 0,45 μm. Όλες οι διατιθέμενες μεμβράνες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για χρήση με τη συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διατίθενται επίσης από τον κατασκευαστή της συσκευής όλα τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία της συσκευής. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. |  |  |  |
| 8 | Η συσκευή να δύναται να χρησιμοποιείται με gels τεχνολογίας stain free του ίδιου κατασκευαστή για πλήρη συμβατότητα και βέλτιστο αποτέλεσμα. |  |  |  |
| 9 | Να επιτρέπεται η ταυτόχρονη ή μη μεταφορά πρωτεϊνών σε όλες τις κασέτες που μπορεί να δεχτεί το όργανο υπό τις ίδιες πειραματικές συνθήκες. |  |  |  |
| 10 | Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 10 προγραμμάτων μεταφοράς. |  |  |  |
| 11 | Nα διαθέτει προγραμματισμένα από το εργοστάσιο κατασκευής πρωτόκολλα μεταφοράς ανάλογα με τα μοριακά βάρη των πρωτεϊνών, το πάχος της πηκτής και για έτοιμες πηκτές. |  |  |  |
| 12 | Να διαθέτει ικανότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης και νέων πρωτοκόλλων από το χρήστη. |  |  |  |
| 13 | Να διαθέτει διατάξεις ασφαλείας οι οποίες θα προειδοποιούν το χρήστη για τα ακόλουθα: i. Πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ii. Ανίχνευση μη ύπαρξης φορτίου iii. Ανίχνευση ύπαρξης κασετών iv. Ανίχνευση ορίου σε watt/hr. |  |  |  |
| 14 | Να διαθέτει οθόνη διαστάσεων τουλάχιστον 120 x 60 pixel και πλήκτρα ειδικών λειτουργιών για τον προγραμματισμό της συσκευής. |  |  |  |
| 15 | Tο ηλεκτρόδιο της καθόδου να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και της ανόδου από κράμα πλατίνας - τιτανίου. |  |  |  |
| 16 | Να διαθέτει ηχητικό σήμα που να δηλώνει την ολοκλήρωση της πειραματικής διεξαγωγής |  |  |  |
| 17 | Οι συνθήκες της μεταφοράς να κυμαίνονται μεταξύ 1 – 25 V (με αυξομειώσεις του 1 V) και 1 – 2.5 Α (με αυξομειώσεις του 0.1 Α). |  |  |  |
| 18 | Οι συνθήκες λειτουργίας του οργάνου να είναι 15 – 31οC θερμοκρασία περιβάλλοντος και 0 – 95% σχετική υγρασία. |  |  |  |
| 19 | Τάση λειτουργίας: 220V / 50Hz |  |  |  |
| 20 | Να φέρει σήμανση CE Mark. |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 21 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής της συσκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO-9001 ή ISO-13485, ή αντίστοιχο. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά |  |  |  |
| 22 | Χρόνος παράδοσης: εντός 30 ημερών. |  |  |  |
| 23 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: ένα (1) έτος. |  |  |  |
| 24 | Η συσκευή να προσφερθεί πλήρης και έτοιμη για λειτουργία. |  |  |  |
| 25 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  |  |  |
| 26 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  |  |  |
| 27 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές |  |  |  |
| 28 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |