Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Συσκευή πλήρωσης ορολογικών πιπεττών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να λειτουργεί με όλες τις στάνταρ γυάλινες και πλαστικές πιπέτες με εύρος από 1 έως 100 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να έχει υψηλή ταχύτητα ώστε να μεταφέρει 25 ml σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο χρόνος αποφόρτισης της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 10 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει ακριβή έλεγχο της αναρρόφησης-εκρόφησης και λειτουργία σταγόνας | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να είναι ελαφρύς και το βάρος του να είναι μικρότερο από 210g | NAI |  |  |
| 6 | Να έχει εργονομική λαβή και ειδικό στήριγμα ώστε να μπορεί να στέκεται ακουμπισμένη πλάγια στον πάγκο | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να προσφέρεται με υδρόφοβο φίλτρο 0.45μm και αποστειρωμένo υδρόφοβο φίλτρο 0.22μm τα οποία να μπορούν να τοποθετηθούν εναλλάξ χωρίς εργαλεία | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται οι ρυθμίσεις ταχύτητας και η κατάσταση της μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει αυτόματο κλείσιμο όταν δεν χρησιμοποιείται για πάνω από 5 λεπτά | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να αποστειρώνονται τα μέρη του πιπεταδόρου που έρχονται σε επαφή με τις ορολογικές πιπέττες | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να είναι ανθεκτική στην ακτινοβολία UV | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να προσφέρεται σταντ φόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει πιστοποιητικό CE | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο κατασκευστής και ο προμηθευτής να διαθέτουν ISO9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 3 |  |  |