Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Ορθό Μικροσκόπιο με φακούς |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κορμός ορθού μικροσκοπίου στιβαρής μεταλλικής κατασκευής με χύτευση αλουμινίου, για διερχόμενο φωτισμό, με δυνατότητα πλήρους λειτουργίας και από την οπίσθια πλευρά (περιστροφή κεφαλής κατά 180ο, με ταυτόχρονη θέαση του πλακιδίου και χειρισμό της τράπεζας), με δυνατότητα τοποθέτησης σε ειδική θήκη (βαλιτσάκι) για την ασφαλή μεταφορά του, με ενσωματωμένα παρελκόμενα: | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αμφίπλευρους, ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (Coarse & Fine), με ακρίβεια εστίασης 2.5μm/διαβάθμιση (περιστροφή Coarse 15mm, περιστροφή Fine 300μm), με ρυθμιζόμενη αντιολισθητική διάταξη, με τερματικό ανοδικού ορίου εστίασης και κλειδώματος της τράπεζας, με κοχλία κάθετης μετακίνησης του συμπυκνωτή κατά 10mm, με υποδοχή φίλτρων οπτικής (διαμέτρου 45mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εσωτερική πηγή φωτισμού, ισχύος 0.5Watt LED, με διάρκεια ζωής >20000 ώρες, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με ροοστάτη εντάσεως, με διακόπτη On/Off, με θέση τοποθέτησης καθρέπτου για την χρήση έμμεσου (πλάγιου) εξωτερικού φωτισμού (όπως φακός) όταν δεν υπάρχει ρεύμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διοφθάλμια κεφαλή, με ρυθμιζόμενο ύψος προσοφθάλμιου σωλήνα 62mm (Eyepoint 370-432.9mm), ορθής παρατήρησης (τύπου Siedentopf), μεταβλητού ύψους, με ατέρμονη περιστροφή κατά 360ο χωρίς να αποσπάται από το μικροσκόπιο, με πύρρο ασφαλείας, με εύρος οπτικού πεδίου FN20, με κλίση 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 48-75mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | (2 τεμάχια) Προσοφθάλμιοι φακοί, με ρυθμιζόμενη εστίαση ±5, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου FN20, με καλυπτρίδες αντιμυκητιακής προστασίας, ενσωματωμένοι στην κεφαλή με βίδες ασφαλείας (αποφυγή θραύσης τους κατά τη μετακίνηση) | NAI |  |  |
| 6 | Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y), διαστάσεων 174x89mm, με εύρος κίνησης 76x30mm, με κεραμική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με εργονομική ολίσθηση κατά τον ένα άξονα με το χέρι, με ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες του 1mm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υποδοχέα δειγμάτων, μίας (1) θέσης, με ελατήριο επαναφοράς και συγκρατητήρα στο αριστερό μέρος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Συμπυκνωτή φωτεινής δέσμης, τύπου Abbe, με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ1.25, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και αναγραφόμενες θέσεις του για κάθε μεγέθυνση, με δυνατότητα τοποθέτησης οπτικών στοιχείων για σκοτεινό πεδίο (DF). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υποδοχέα αντικειμενικών φακών, περιστρεφόμενο, τεσσάρων (4) θέσεων, με κλίση προς τα μέσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | (4 τεμάχια) Αντικειμενικοί φακοί (Plan Achromat C), επίπεδοι αχρωματικοί, μεγέθυνσης 4x/10x/40x/100xOil, με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.10/0.25/0.65/1.25 αντίστοιχα, με απόσταση εργασίας WD27.8/8.0/0.60/0.13mm αντίστοιχα, με αντιμυκητιακή προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Με ενσωματωμένη θύρα ασφαλείας για προσαρμογή αντικλεπτικού καλωδίου. Με ξεχωριστές θήκες τροφοδοτικού και καλωδίου στο πίσω μέρος. Εργαλείο ρυθμίσεων και συναρμολόγησης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κάλυμμα μικροσκοπίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Λάδι εμβάπτισης, ποσότητας 8ccm, με διοπτρικό δείκτη n=1.516, κατάλληλο για ελαιοκαταδυτικούς φακούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |