Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Αισθητήρας υπερύθρων θερμοκρασίας για μέτρηση θερμοκρασίας των φύλλων του φυτού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τάση Εισόδου: 5,5 έως 24 V DC | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κατανάλωση Ρεύματος: 1,5 mA (ηρεμίας), 2,0 mA (ενεργό) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αβεβαιότητα Βαθμονόμησης (-30 έως 65 °C): 0,5 °C, όταν η θερμοκρασία στόχου και ανιχνευτή διαφέρει λιγότερο από 20 °C | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Επαναληψιμότητα Μέτρησης: Μικρότερη από 0,05 °C | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σταθερότητα (Μακροχρόνια Απόκλιση): Μικρότερη από 2 % μεταβολή στην κλίση ανά έτος, εφόσον το φίλτρο γερμανίου διατηρείται καθαρό | NAI |  |  |
| 6 | Χρόνος Απόκρισης: 0,6 s | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πεδίο Όρασης: 22° ημιγωνία | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Φασματική Περιοχή: 8 έως 14 µm | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Περιβάλλον Λειτουργίας: -50 έως 80 °C - 0 έως 100 % σχετική υγρασία | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Καλώδιο: 5 m τετρασύρματου, θωρακισμένου, συστραμμένου ζεύγους με περίβλημα TPR (υψηλή αντοχή στο νερό, υψηλή σταθερότητα UV, ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Εγγύηση: 4 χρόνια έναντι ελαττωμάτων υλικών και κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |