| ΕΙΔΟΣ: Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κλίμακα μέτρησης βάρους έως 120 g με αναγνωσιμότητα 0.1 m g. (τέσσερα δεκαδικά) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γραμμικότητα : ± 0.4mgr ή και καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον : 10 – 30 ΟC | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Απαιτείται δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης και βαθμονόμησης του ζυγού σε περίπτωση αλλαγής της θερμοκρασίας περιβάλλοντος | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δυνατότητα επιλογής μονάδας ζύγισης σε γραμμάρια ή τεμάχια ή % μέτρηση | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Επαναληψιμότητα τουλάχιστο 0,2 mg | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει δυνατότητα αυτόματου μηδενισμού και λήψης απόβαρου σε όλη την περιοχή ζύγισης με το πάτημα ενός πλήκτρου | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η βαθμονόμηση να γίνεται με εσωτερικό πρότυπο βάρος, απλά και εύκολα | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Απαιτείται πλαίσιο ζύγισης 3 υάλινων παραθύρων για εύκολη και ασφαλή ζύγιση | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο δίσκος ζύγισης να έχει διάμετρο τουλάχιστο 90 χιλιοστά ή και μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Απαιτείται δυνατότητα αποστολής της μέτρησης σε υπολογιστή ή εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | O ζυγός να παρέχεται με κατάλληλο κουβούκλιο πλήρως συμβατό με τη συσκευή, το οποίο θα εξασφαλίζει την πλήρη αντιμικροβιακή προστασία και απολύμανση κατά τη διάρκεια της μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Απαιτείται εκτενής περιγραφή του κουβουκλίου και επιστημονική τεκμηρίωση της δράσης του | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο ζυγός να παραδοθεί με κατάλληλη αντικραδασμικη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο προμηθευτής να τεκμηριώσει την καταλληλόλητα της προσφερόμενης από αυτόν βάσης για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών από τη συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Επιπλέον η βάση θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός της, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση της | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει υποχρεωτικά με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |